## Arkusz1
Tester Riso – pomiar rezystorów multimetrem Fluke 8 ½ cyfry | 100 MΩ | 200 MΩ | 1 GΩ | UWAGI
pomiary | 99.456 | 198.036 | 999.466 | NIE ZMIENIAĆ Analiza rezystorów wzorcowych
| 99.42 | 197.972 | 999.452
| 99.45 | 197.996 | 999.475
| 99.474 | 197.988 | 999.403
| 99.449 | 197.972 | 999.515
| 99.475 | 197.996 | 999.514
średnia | 99.454 | 197.9933 | 999.4708
odchylenie standardowe | 0.020209 | 0.023551 | 0.041978
niepewność odchylenia standardowego | 0.0082503 | 0.0096148 | 0.017138
niepewność niepewność multimetru Fluke | 0.0012 | 0.0012 | 1.5e-05
rozdzielczość | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
niepewność rozdzielczości | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06
niepewność zwykła pomiaru | 0.0083371 | 0.0096894 | 0.017138
niepewność rozszerzona pomiaru k=2 | 0.016674 | 0.019379 | 0.034275
zmierzona wartość rezystancji | ( 99,454 ± 0,017 ) MΩ | ( 197,993 ± 0,019 ) MΩ | ( 999,471 ± 0,034 ) MΩ
Sprawdzenie miernika SONEL MIC-2501 Upom=1000V | 100 MΩ | 200 MΩ | 1 GΩ | UWAGI
NIE ZMIENIAĆ !!! (dane z tabeli powyżej)
Rwzorca | 99.454 | 197.9933 | 999.4708
niepewność zwykła wzorca | 0.0083371 | 0.0096894 | 0.017138
średnia | 98.385 | 196.25 | 986.1833 | OBLICZENIA
odchyłka wskazania | 1.069 | 1.7433 | 13.2875
odchyłka wskazania % | 1.087% | 0.8883% | 1.347%
odchylenie standardowe | 0.032711 | 0.054772 | 0.78846
niepewność odchylenia standardowego | 0.013354 | 0.022361 | 0.32189
rozdzielczość | 0.01 | 0.1 | 0.1
niepewność rozdzielczości | 0.0028868 | 0.028868 | 0.028868
niepewność zwykła pomiaru | 0.016005 | 0.037779 | 0.32363
niepewność rozszerzona pomiaru k=2 | 0.032011 | 0.075557 | 0.64727
zmierzona wartość rezystancji | ( 98,385 ± 0,032 ) MΩ | ( 196,250 ± 0,076 ) MΩ | ( 986,183 ± 0,647 ) MΩ
max dopuszczalny błąd miernika według dokumentacji producenta | 3,152 MΩ | 6,088 MΩ | 29,786 MΩ
Ocena :odchyłka wskazania + niepewność rozszerzona pomiaru <= max błędu miernika | MIERNIK MIERZY POPRAWNIE | MIERNIK MIERZY POPRAWNIE | MIERNIK MIERZY POPRAWNIE
-max. błąd miernika należy odczytać z dokumentacji i odnieść go do wartości średniej z pomiarów -wszystkie wartości bez podanej jednostki wyrażone w MΩ
|  | % wartości zmierzonej | ilość cyfr | wartość stała | rozdzielczość miernika
max dopuszczalny błąd miernika i rozdzielczość według dokumentacji producenta | dla punktu 100 MΩ | 3 | 0 | 0.2 | 0.01
| dla punktu 200 MΩ | 3 | 0 | 0.2 | 0.1
| dla punktu 1 GΩ | 3 | 0 | 0.2 | 0.1
POMIARY
| 100 MΩ | 200 MΩ | 1 GΩ | UWAGI
| 98.4 | 196.3 | 987.7 | UWAGA Jeśli zmieniono ilość pomiarów uwzględnić należy to w pozycji średnia i odchylenie standardowe. Należy również zmienić mianownik w pozycji niepewność odchylenia standardowego zmieniając liczbę pod pierwiastkiem na faktyczną ilość pomiarów obecnie 6
| 98.35 | 196.3 | 985.7
| 98.39 | 196.2 | 985.8
| 98.44 | 196.2 | 986.4
| 98.36 | 196.2 | 985.7
| 98.37 | 196.3 | 985.8